## DANH MỤC BAO GIA
PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HOÁ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ (Kèm theo Công văn số: 745/BVĐKT-TCKT ngày 06/8/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh)
STT | Mã HH | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Cấu hình, tính năng kỹ năng cơ bản | Quy cách | ĐVT | Số lượng
1 | VT03 | Phim nha khoa rửa nhanh | Phim nha khoa rửa nhanh | Phim nha khoa rửa nhanh | 50 tờ/ hộp | Hộp | 10
2 | VT06 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Thủy tinh thể nhân tạo ASPIRA-aAY | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Hydrophilic Acrylic, màu vàng. Lọc tia UV, glistening-free - Thiết kế phi cầu mặt trước, cầu sai trung tính. Hai càng chữ C, góc càng 0°. Cạnh vuông và rìa 360 ° mặt sau kính ngăn tế bào đục bao sau. - Đường kính optic 6.0 mm, chiều dài kính 12.5mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.46. Độ sâu tiền phòng ACD: 5.374 - Dãy diop từ -20D đến +60 D. - Kính được đính kèm carttridge và Injector qua vết mổ 2,2 mm. - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Vùng lãnh thổ sản xuất: Nhóm G7 | 1 cái/ Hộp | Cái | 200
3 | VT07 | Kít kháng thể CD3 | CD3 (MRQ-39) Rabbit Monoclonal Antibody | Kháng thể 1 dùng cho xét nghiệm hóa mô miễn dịch. Clone MRQ-39, Kháng thể được pha loãng trong Đệm Tris, pH 7,3-7,7, với 1% BSA và Natri Azide <0,1% | Lọ 0,1ml | Lọ | 1
4 | VT08 | Kít kháng thể MUM1 | MUM1 (EP190) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Kháng thể 1 dùng cho xét nghiệm hóa mô miễn dịch. Clone EP190, Kháng thể được pha loãng trong Nước muối đệm photphat, pH 7,2, với1% BSA và <0,1% Natri Azide | Lọ 0,1ml | Lọ | 1
5 | VT09 | Schiff reagent | Dung dịch Schiff reagent | - Ứng dụng: Sử dụng trong phản ứng tiêu chuẩn Acid-Schiff (PAS) cho chất nhầy trung tính, glycogen, màng đáy và thành tế bào nấm. Một kết quả dương tính tạo ra màu đỏ / đỏ hồng sáng. - Tính chất - Dung dịch nhuộm Schiff dạng lỏng, trong, không màu hoặc vàng nhẹ, mùi đặc trưng, tan trong nước - Thành phần gồm có: - Nước 98%; Hydrochloric Acid: <5%; Potassium Metabisulfite: ≤ 4; C.I. Basic red 9 monohydrochloride <1% - Qui cách: Chai 500ml | 500 ml / chai | Lọ | 1
6 | VT11 | Cồn 70 độ | Cồn 70 độ | 1. Thành phần: Ethanol (C2H5OH): Chiếm 70% khối lượng, đây là thành phần chính với khả năng khử trùng mạnh mẽ. Nước (H2O): Chiếm 30%, giúp pha loãng ethanol và tạo nên nồng độ phù hợp cho việc sử dụng y tế. 2. Nồng độ: 70% Ethanol: Đây là nồng độ lý tưởng để diệt khuẩn, vì ethanol ở nồng độ này có khả năng xâm nhập màng tế bào của vi sinh vật và tiêu diệt chúng hiệu quả nhất. | Can 30 lít | Lít | 30000
7 | VT14 | Van giảm áp oxy | Van giảm áp oxy | Đặc điểm:- Loại khí: Oxy y tế,- Sử dụng không khí y tế Phạm vi lưu lượng: 0-5LPM, 0-10LPM, 0-15 LPM- Đồng hồ đo lưu lượng bù áp- Áp suất đầu vào tối đa 3000 psi- Cửa sổ tốc độ dòng chảy dễ đọc- Tuân theo tiêu chuẩn CGACấu hình tiêu chuẩn- Van giảm áp- Dây dẫn oxy có gọng mũi- Bình làm ẩm oxy | Hộp 1 cái | Bộ | 10
8 | VT15 | Bộ điều áp CO2 | Bộ điều áp CO2 | cDùng cho Khí CO2Áp lực khí vào max 6 Kgf/cm2Áp suất làm việc Max 0.2 - 4.0 Kgf/cm2Lưu lượng khí 1 - 25NL/minTrong lượng 1.6Kg | Hộp 1 cái | Cái | 5
9 | VT16 | Dây Garô (Dây thắt mạch) | Dây Garô (Dây thắt mạch) | Chất liệu : Thun bọc vải cotton, có gai dán hoặc móc, Dùng trong lấy máu hoặc truyền dịch | Túi 10 cái | Cái | 10
10 | VT17 | Ngáng miệng nhi. | Ngáng miệng nhi. | Gồm ngáng miệng và dây | Hộp 1 cái | Cái | 20
11 | VT18 | Ống nghe tim phổi ALP K2 | Ống nghe tim phổi ALP K2 | Có 2 mặt nghe.Ống nghe chất lượng cao.Có 2 dây truyền âm | Hộp 1 cái | Cái | 60
12 | VT19 | Ống nghiệm thủy tinh các cỡ | Ống nghiệm thủy tinh các cỡ | Làm bằng thủy tinh trong suốt, vách dày, đồ bền cao, chống sốc nhiệt, | Túi 500 cái | Cái | 40000
13 | VT20 | Ống Vial 20ml nắp vặn | Ống Vial 20ml nắp vặn | Chất liệu thủy tinh, nắp vặn nhựa Được sử dụng để đựng mẫu, lưu trữ vận chuyển mẫu trong phòng thí nghiệm – Được cấu tọa bằng thủy tinh borossilicate trong suốt dễ dàng quan sát mẫu, có khả năng kháng hóa chất cao và khả năng chịu nhiệt tốt – Nắp vặn bằng nhựa có đệm PTFE | 100 cái/ hộp | hộp | 5
14 | VT23 | Lọ thủy tinh | Lọ thủy tinh | Dùng đươc trên máy HP hơi thở | Hộp 100 cái | Hộp | 4
15 | VT26 | cán dao mổ | cán dao mổ | Kích thước: 3-15-21 | Hộp 100 cái | Cái | 2
16 | VT27 | Đầu đo ôxy | Đầu đo ôxy | Dùng được cho máy gây mê SP2/AVS | Túi 1 cái | Cái | 6
17 | VT28 | Đầu đo ôxy | Đầu đo ôxy | Dùng được cho máy gây mê Penlon | Túi 1 cái | Cái | 6
18 | VT29 | Đầu đo ôxy | Đầu đo ôxy | Dùng được cho máy thở Newport | Túi 1 cái | Cái | 40
19 | VT30 | Màng van thở ra dùng cho máy thở | Màng van thở ra dùng cho máy thở | Dùng được cho máy thở Newport | Túi 1 cái | Cái | 60
20 | VT31 | Cảm biên lưu lượng |  | Dùng được cho máy thở Newport | Túi 1 cái | Cái | 10
21 | VT32 | CANUYL MŨI(MÁY HFNC) |  | Chết liệu silicon, tốc độ dòng chảy 60L/ phút dùng được cho máy HFNC | cái | cái | 20
22 | VT33 | Kháng đốt | Kháng đốt | Kháng đốt 2,5KW 220V dùng cho máy sấy | Túi 1 cái | Cái | 40
23 | VT34 | dây cáp máy sóng ngắn | dây cáp máy sóng ngắn | Dùng cho máy điều trị sóng ngằn xung và liên tục Model: Intelect Shortwave 400 | Bộ | Bộ | 4
24 | VT35 | Mũ điện não người lớn | Mũ điện não người lớn | Dùng cho máy điện não Nihon Koden LS-120 Model: EEG1200K/Nhật Bản | Túi 1 cái | Cái | 4
25 | VT36 | Mũ điện não trẻ em | Mũ điện não trẻ em | Dùng cho máy điện não Nihon Koden LS-120 Model: EEG1200K/Nhật Bản | Túi 1 cái | Cái | 2
26 | VT37 | Dây kẹp điện cực máy điện não ( Kẹp cá sấu) | Dây kẹp điện cực máy điện não ( Kẹp cá sấu) | Dùng cho máy điện não Nihon Koden LS-120 Model: EEG1200K/Nhật Bản | Túi 1 cái | Bộ | 4
27 | VT40 | Bàn chải vệ sinh dụng cụ, gói 5 chiếc | Cleaning Brush for instruments | Bàn chải vệ sinh dụng cụ, dùng để cọ rửa hàm của dụng cụ, gói 5 chiếc | Gói 5 chiếc | Chiếc | 200
28 | VT41 | Casette máy mổ phaco | Casette máy mổ phaco | Dùng được trên máy mổ phaco CATARHEX3 | Hộp 1 cái | Cái | 4
29 | VT43 | Cút nối thẳng |  | Là cút nối thẳng, không có khóa, 2đầu kết nốivới dây máy hút. | Túi 1 cái | Cái | 300
30 | VT44 | Dây nối chữ Y |  | Là cút nối thẳng, không có khóa, 2đầu kết nốivới dây máy hút. | Túi 1 cái | Cái | 100
31 | VT45 | Dây EtCO2 |  | Dùng trong máy gây mê kèm thở Avance CS2 hãng Datex Omeda | Túi 1 cái | Chiếc | 20
32 | VT46 | Bẩy lọc nước EtCO2 Mini D-fend |  | Dùng trong máy gây mê kèm thở Avance CS2 hãng Datex Omeda | Túi 1 cái | Chiếc | 20
33 | VT48 | MICROPIPETTES 20-200ul |  | Dụng cụ hút mẫu bằng tay MICROPIPETTES 20-200ul | Túi 1 cái | Cái | 4
34 | VT51 | Van hút | Van hút | Van hút, không chứa chất bôi trơn, tương thích với ống nội soi dạ dày, đại tràng, tá tràng hãng Olympus | Túi 1 cái | Cái | 20
35 | VT52 | Chốt kênh sinh thiết | Chốt kênh sinh thiết | Van sinh thiết, chất liệu cao su, tương thích với ống nội soi dạ dày, đại tràng, tá tràng, siêu âm | Túi 1 cái | Cái | 20
36 | VT54 | Bộ dây điện cực máy lưu huyết não |  | Dùng cho máy lưu huyết não | Gói 1 cái | Bộ | 2
37 | VT55 | Chất bôi trơn đa dụng rp7 |  | Hình thức: Màu trong, chất lỏng màu nâu mật ong. Mùi: Mùi hôi đặc trưng. RP7 có chứa một lượng lớn dầu cao cấp dễ thấm, nhờn và một hóa chất đậm đặc chống rỉ sét. | Hộp 1 cái | hộp | 30
38 | VT56 | Bóng đèn nhãn khoa Heine 3,5v - 32mm |  | Sử dụng cho đèn đáy mắt, đèn soi bóng đồng tử và một số thiết bị tương thích khách của hãng Heine Tổng chiều dài: 32MM Đường kính: 6MM Đường kính đáy: 2MM Điện áp: 3.5V 0.69A Nhiệt độ màu: 3140K Tương thích với Heine BETA 200 S, BETA 200 M2 | Hộp 1 cái | hộp | 20
39 | VT57 | Bóng đèn nhãn khoa Heine 3,5v - 19mm |  | Sử dụng cho đèn đáy mắt, đèn soi bóng đồng tử và một số thiết bị tương thích khách của hãng Heine Tổng chiều dài: 19MM Đường kính: 8MM Đường kính đáy: 13MM Điện áp: 3.5V Nhiệt độ màu: 3140K | Hộp 1 cái | hộp | 20
40 | VT58 | nguồn adapter 12v-5A |  | Điện áp đầu vào: AC100-240V 50 / 60HZ Đầu cắm AC: chuẩn Hoa Kỳ Điện áp đầu ra: DC12V Dòng đầu ra tối đa: 5A Tổng chiều dài nguồn ~ 1m5 Hiệu quả: > 85% Jack cắm DC : 5.5*2.5mm (tương thích 5.5 * 2.1mm) Trọng lượng: 215g | Hộp 1 cái | cái | 30
41 | VT59 | nguồn adapter 24v-10A |  | Điện áp đầu ra: DC 24V-10A - Điện áp đầu vào: AC 100 - 240V - Tần số vào: 50 / 60Hz - Kích thước chân cắm: 5.5mm x 2.5mm | Hộp 1 cái | cái | 30
42 | VT65 | Chỉ thị sinh học hơi nước 24 phút 1492V cho máy 490/ 490M | Chỉ thị sinh học hơi nước 24 phút 1492V cho máy 490/ 490M | Chỉ thị sinh học kiểm tra chất lượng nhanh chóng quá trình tiệt khuẩn hơi nước. - Cho kết quả trong 24 phút khi được ủ trong thiết bị 3M Attest Auto-reader 490/490M • Cấu tạo: - Ống đóng sẵn chứa bào tử Geobacillus stearothermophilus • Dùng kiểm tra chất lượng chu trình tiệt khuẩn lò chân không từ 132°C đến 135°C • Chỉ thị hóa học trên đỉnh nắp sẽ chuyển từ màu hồng sang màu nâu hoặc nâu đậm khi tiếp xúc với hơi nước trong quá trình tiệt khuẩn • Thành phần: - Plastic tube 50-60%, Polypropylene cap 20-25%, Gronw media solution 10-15%, Borosilicate glass ampule 5-10%, Process Aid <5%, Label <2%, Nylon nonwoven <2%, Geobacillus stearothemophilius spores 0.01-0.05% • Đạt tiêu chuẩn FDA Xuất xứ nhóm nước: G7 | 50ống/hộp, 4hộp/thùng | Ống | 600
43 | VT66 | Túi ép tiệt trùng dẹt dạng cuộn 50mm x 200m | Túi ép tiệt trùng dẹt dạng cuộn 50mm x 200m | Túi ép Dẹt đóng gói dụng cụ y tế tiệt khuẩn: - Kích thước: 50mm x 200m. - Chất liệu giấy y tế: 60 g/m2; Độ dày: 83µm; Độ thoáng khí 1000ml/min; Độ bền lực kéo 6,4 kN/m. Độ chịu bục: 350 kPa. Độ hấp thụ nước: 15g/ m2. - Màng nhựa PET/PP màu xanh 12/40μ. Độ dày: 53µm. Nhiệt độ hàn mặt film 180 độ C. Độ bền chịu xé tối thiểu 70mN. - Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Ethylen Oxide (EO) và Formaldehyde - Được hàn cả 2 bên, hàn 3 đường để bảo vệ tốt hơn. - Sau tiệt khuẩn, chỉ thị tiếp xúc hơi nước đổi màu từ hồng sang nâu/đen, chỉ thị tiếp xúc EO đổi từ xanh lá sang vàng/cam. - Không chứa chì, kim loại nặng và thành phần độc hại. -- Đáp ứng tiêu chuẩn , CE, ISO 9001 và ISO 13485 | 12 cuộn/hộp | Cuộn | 10
44 | VT67 | Túi ép tiệt trùng dẹt dạng cuộn 75mm x 200m | Túi ép tiệt trùng dẹt dạng cuộn 75mm x 200m | Túi ép Dẹt đóng gói dụng cụ y tế tiệt khuẩn - Kích thước: 75mm x 200m. - Chất liệu giấy y tế: 60 g/m2; Độ dày: 83µm; Độ thoáng khí 1000ml/min; Độ bền lực kéo 6,4 kN/m. Độ chịu bục: 350 kPa. Độ hấp thụ nước: 15g/ m2. - Màng nhựa PET/PP màu xanh 12/40μ. Độ dày: 53µm. Nhiệt độ hàn mặt film 180 độ C. Độ bền chịu xé tối thiểu 70mN. - Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Ethylen Oxide (EO) và Formaldehyde - Được hàn cả 2 bên, hàn 3 đường để bảo vệ tốt hơn. - Sau tiệt khuẩn, chỉ thị tiếp xúc hơi nước đổi màu từ hồng sang nâu/đen, chỉ thị tiếp xúc EO đổi từ xanh lá sang vàng/cam. - Không chứa chì, kim loại nặng và thành phần độc hại. - Đáp ứng tiêu chuẩn , CE, ISO 9001 và ISO 13485 | 8 Cuộn/hộp | Cuộn | 20
45 | VT68 | Túi ép tiệt trùng dẹt dạng cuộn 100mm x 200m | Túi ép tiệt trùng dẹt dạng cuộn 100mm x 200m | Túi ép Dẹt đóng gói dụng cụ y tế tiệt khuẩn: - Kích thước: 100mm x 200m. - Chất liệu giấy y tế: 60 g/m2; Độ dày: 83µm; Độ thoáng khí 1000ml/min; Độ bền lực kéo 6,4 kN/m. Độ chịu bục: 350 kPa. Độ hấp thụ nước: 15g/ m2. - Màng nhựa PET/PP màu xanh 12/40μ. Độ dày: 53µm. Nhiệt độ hàn mặt film 180 độ C. Độ bền chịu xé tối thiểu 70mN. - Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Ethylen Oxide (EO) và Formaldehyde - Được hàn cả 2 bên, hàn 3 đường để bảo vệ tốt hơn. - Sau tiệt khuẩn, chỉ thị tiếp xúc hơi nước đổi màu từ hồng sang nâu/đen, chỉ thị tiếp xúc EO đổi từ xanh lá sang vàng/cam. - Không chứa chì, kim loại nặng và thành phần độc hại. - Đáp ứng tiêu chuẩn , CE, ISO 9001 và ISO 13485 | 6 Cuộn/hộp | Cuộn | 40
46 | VT69 | Túi ép tiệt trùng dẹt dạng cuộn 150mm x 200m | Túi ép tiệt trùng dẹt dạng cuộn 150mm x 200m | Túi ép Dẹt đóng gói dụng cụ y tế tiệt khuẩn: - Kích thước: 150mm x 200m. - Chất liệu giấy y tế: 60 g/m2; Độ dày: 83µm; Độ thoáng khí 1000ml/min; Độ bền lực kéo 6,4 kN/m. Độ chịu bục: 350 kPa. Độ hấp thụ nước: 15g/ m2. - Màng nhựa PET/PP màu xanh 12/40μ. Độ dày: 53µm. Nhiệt độ hàn mặt film 180 độ C. Độ bền chịu xé tối thiểu 70mN. - Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Ethylen Oxide (EO) và Formaldehyde - Được hàn cả 2 bên, hàn 3 đường để bảo vệ tốt hơn. - Sau tiệt khuẩn, chỉ thị tiếp xúc hơi nước đổi màu từ hồng sang nâu/đen, chỉ thị tiếp xúc EO đổi từ xanh lá sang vàng/cam. - Không chứa chì, kim loại nặng và thành phần độc hại. - - Đáp ứng tiêu chuẩn , CE, ISO 9001 và ISO 13485 | 4 Cuộn/hộp | Cuộn | 100
47 | VT70 | Túi ép tiệt trùng dẹt dạng cuộn 200mm x 200m | Túi ép tiệt trùng dẹt dạng cuộn 200mm x 200m | Túi ép Dẹt đóng gói dụng cụ y tế tiệt khuẩn: - Kích thước: 200mm x 200m. - Chất liệu giấy y tế: 60 g/m2; Độ dày: 83µm; Độ thoáng khí 1000ml/min; Độ bền lực kéo 6,4 kN/m. Độ chịu bục: 350 kPa. Độ hấp thụ nước: 15g/ m2. - Màng nhựa PET/PP màu xanh 12/40μ. Độ dày: 53µm. Nhiệt độ hàn mặt film 180 độ C. Độ bền chịu xé tối thiểu 70mN. - Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Ethylen Oxide (EO) và Formaldehyde - Được hàn cả 2 bên, hàn 3 đường để bảo vệ tốt hơn. - Sau tiệt khuẩn, chỉ thị tiếp xúc hơi nước đổi màu từ hồng sang nâu/đen, chỉ thị tiếp xúc EO đổi từ xanh lá sang vàng/cam. - Không chứa chì, kim loại nặng và thành phần độc hại. - Đáp ứng tiêu chuẩn FDA 510k, CE, EN-868, ISO 9001 và ISO 13485 | 4 Cuộn/hộp | Cuộn | 100
48 | VT71 | Túi ép tiệt trùng dẹt dạng cuộn 250mm x 200m | Túi ép tiệt trùng dẹt dạng cuộn 250mm x 200m | Túi ép Dẹt đóng gói dụng cụ y tế tiệt khuẩn: - Kích thước: 250mm x 200m. - Chất liệu giấy y tế: 60 g/m2; Độ dày: 83µm; Độ thoáng khí 1000ml/min; Độ bền lực kéo 6,4 kN/m. Độ chịu bục: 350 kPa. Độ hấp thụ nước: 15g/ m2. - Màng nhựa PET/PP màu xanh 12/40μ. Độ dày: 53µm. Nhiệt độ hàn mặt film 180 độ C. Độ bền chịu xé tối thiểu 70mN. - Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Ethylen Oxide (EO) và Formaldehyde - Được hàn cả 2 bên, hàn 3 đường để bảo vệ tốt hơn. - Sau tiệt khuẩn, chỉ thị tiếp xúc hơi nước đổi màu từ hồng sang nâu/đen, chỉ thị tiếp xúc EO đổi từ xanh lá sang vàng/cam. - Không chứa chì, kim loại nặng và thành phần độc hại. - - Đáp ứng tiêu chuẩn , CE, ISO 9001 và ISO 13485 | 2 Cuộn/hộp | Cuộn | 100
49 | VT72 | Túi ép tiệt trùng dẹt dạng cuộn 300mm x 200m | Túi ép tiệt trùng dẹt dạng cuộn 300mm x 200m | Túi ép Dẹt đóng gói dụng cụ y tế tiệt khuẩn: - Kích thước: 300mm x 200m. - Chất liệu giấy y tế: 60 g/m2; Độ dày: 83µm; Độ thoáng khí 1000ml/min; Độ bền lực kéo 6,4 kN/m. Độ chịu bục: 350 kPa. Độ hấp thụ nước: 15g/ m2. - Màng nhựa PET/PP màu xanh 12/40μ. Độ dày: 53µm. Nhiệt độ hàn mặt film 180 độ C. Độ bền chịu xé tối thiểu 70mN. - Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Ethylen Oxide (EO) và Formaldehyde - Được hàn cả 2 bên, hàn 3 đường để bảo vệ tốt hơn. - Sau tiệt khuẩn, chỉ thị tiếp xúc hơi nước đổi màu từ hồng sang nâu/đen, chỉ thị tiếp xúc EO đổi từ xanh lá sang vàng/cam. - Không chứa chì, kim loại nặng và thành phần độc hại. - Đáp ứng tiêu chuẩn , CE, ISO 9001 và ISO 13485 | 2 Cuộn/hộp | Cuộn | 40
50 | VT73 | Túi ép tiệt trùng dẹt dạng cuộn 350mm x 200m | Túi ép tiệt trùng dẹt dạng cuộn 350mm x 200m | Túi ép Dẹt đóng gói dụng cụ y tế tiệt khuẩn: - Kích thước: 350mm x 200m. - Chất liệu giấy y tế: 60 g/m2; Độ dày: 83µm; Độ thoáng khí 1000ml/min; Độ bền lực kéo 6,4 kN/m. Độ chịu bục: 350 kPa. Độ hấp thụ nước: 15g/ m2. - Màng nhựa PET/PP màu xanh 12/40μ. Độ dày: 53µm. Nhiệt độ hàn mặt film 180 độ C. Độ bền chịu xé tối thiểu 70mN. - Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Ethylen Oxide (EO) và Formaldehyde - Được hàn cả 2 bên, hàn 3 đường để bảo vệ tốt hơn. - Sau tiệt khuẩn, chỉ thị tiếp xúc hơi nước đổi màu từ hồng sang nâu/đen, chỉ thị tiếp xúc EO đổi từ xanh lá sang vàng/cam. - Không chứa chì, kim loại nặng và thành phần độc hại. - Đáp ứng tiêu chuẩn , CE, ISO 9001 và ISO 13485 | 2 Cuộn/hộp | Cuộn | 100
51 | VT74 | Túi ép tiệt trùng dẹt dạng cuộn 400mm x 200m | Túi ép tiệt trùng dẹt dạng cuộn 400mm x 200m | Túi ép Dẹt đóng gói dụng cụ y tế tiệt khuẩn: - Kích thước: 400mm x 200m. - Chất liệu giấy y tế: 60 g/m2; Độ dày: 83µm; Độ thoáng khí 1000ml/min; Độ bền lực kéo 6,4 kN/m. Độ chịu bục: 350 kPa. Độ hấp thụ nước: 15g/ m2. - Màng nhựa PET/PP màu xanh 12/40μ. Độ dày: 53µm. Nhiệt độ hàn mặt film 180 độ C. Độ bền chịu xé tối thiểu 70mN. - Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Ethylen Oxide (EO) và Formaldehyde - Được hàn cả 2 bên, hàn 3 đường để bảo vệ tốt hơn. - Sau tiệt khuẩn, chỉ thị tiếp xúc hơi nước đổi màu từ hồng sang nâu/đen, chỉ thị tiếp xúc EO đổi từ xanh lá sang vàng/cam. - Không chứa chì, kim loại nặng và thành phần độc hại. - Đáp ứng tiêu chuẩn FDA 510k, CE, EN-868, ISO 9001 và ISO 13485 | 2 Cuộn/hộp | Cuộn | 10
52 | VT75 | Túi ép tiệt trùng Tyvek dạng cuộn 50mm x 70m | Túi ép tiệt trùng Tyvek dạng cuộn 50mm x 70m | Túi ép tiệt trùng dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma. Kích thước: 50mm x 70m Chỉ thị tiếp xúc Type 1 tích hợp viền túi chuyển từ màu Đỏ sang Xanh sau tiệt khuẩn. Giấy gồm 2 mặt: Mặt giấy Tyvek: Trọng lượng 60gsm; Độ dày 155um; Lực chịu rách 2803-3694mN; Mặt film PE/PET: Dày 64+/- 5 um với PE 50+/-5um; Độ bền xé >=90mN Độ bền mối hàn: 3.0-4.0N/15cm Nhiệt hàn 110 +/- 5 độ C - Đáp ứng tiêu chuẩn , CE, ISO 9001 và ISO 13485 | 12 Cuộn/hộp | Cuộn | 20
53 | VT76 | Túi ép tiệt trùng Tyvek dạng cuộn 75mm x 70m | Túi ép tiệt trùng Tyvek dạng cuộn 75mm x 70m | Túi ép tiệt trùng dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma. Kích thước: 75mm x 70m Chỉ thị tiếp xúc Type 1 tích hợp viền túi chuyển từ màu Đỏ sang Xanh sau tiệt khuẩn. Giấy gồm 2 mặt: Mặt giấy Tyvek: Trọng lượng 60gsm; Độ dày 155um; Lực chịu rách 2803-3694mN; Mặt film PE/PET: Dày 64+/- 5 um với PE 50+/-5um; Độ bền xé >=90mN Độ bền mối hàn: 3.0-4.0N/15cm Nhiệt hàn 110 +/- 5 độ C Đáp ứng tiêu chuẩn FDA 510k, CE, EN-868, ISO 9001 và ISO 13485 Xuất xứ nhóm nước: OECD | 8 Cuộn/hộp | Cuộn | 100
54 | VT77 | Túi ép tiệt trùng Tyvek dạng cuộn 100mm x 70m | Túi ép tiệt trùng Tyvek dạng cuộn 100mm x 70m | Túi ép tiệt trùng dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma. Kích thước: 100mm x 70m Chỉ thị tiếp xúc Type 1 tích hợp viền túi chuyển từ màu Đỏ sang Xanh sau tiệt khuẩn. Giấy gồm 2 mặt: Mặt giấy Tyvek: Trọng lượng 60gsm; Độ dày 155um; Lực chịu rách 2803-3694mN; Mặt film PE/PET: Dày 64+/- 5 um với PE 50+/-5um; Độ bền xé >=90mN Độ bền mối hàn: 3.0-4.0N/15cm Nhiệt hàn 110 +/- 5 độ C Đáp ứng tiêu chuẩn FDA 510k, CE, EN-868, ISO 9001 và ISO 13485 Xuất xứ nhóm nước: OECD | 6 Cuộn/hộp | Cuộn | 20
55 | VT78 | Túi ép tiệt trùng Tyvek dạng cuộn 150mm x 70m | Túi ép tiệt trùng Tyvek dạng cuộn 150mm x 70m | Túi ép tiệt trùng dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma. Kích thước: 150mm x 70m Chỉ thị tiếp xúc Type 1 tích hợp viền túi chuyển từ màu Đỏ sang Xanh sau tiệt khuẩn. Giấy gồm 2 mặt: Mặt giấy Tyvek: Trọng lượng 60gsm; Độ dày 155um; Lực chịu rách 2803-3694mN; Mặt film PE/PET: Dày 64+/- 5 um với PE 50+/-5um; Độ bền xé >=90mN Độ bền mối hàn: 3.0-4.0N/15cm Nhiệt hàn 110 +/- 5 độ C Đáp ứng tiêu chuẩn FDA 510k, CE, EN-868, ISO 9001 và ISO 13485 Xuất xứ nhóm nước: OECD | 4 Cuộn/hộp | Cuộn | 100
56 | VT79 | Túi ép tiệt trùng Tyvek dạng cuộn 200mm x 70m | Túi ép tiệt trùng Tyvek dạng cuộn 200mm x 70m | Túi ép tiệt trùng dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma. Kích thước: 200mm x 70m Chỉ thị tiếp xúc Type 1 tích hợp viền túi chuyển từ màu Đỏ sang Xanh sau tiệt khuẩn. Giấy gồm 2 mặt: Mặt giấy Tyvek: Trọng lượng 60gsm; Độ dày 155um; Lực chịu rách 2803-3694mN; Mặt film PE/PET: Dày 64+/- 5 um với PE 50+/-5um; Độ bền xé >=90mN Độ bền mối hàn: 3.0-4.0N/15cm Nhiệt hàn 110 +/- 5 độ C Đáp ứng tiêu chuẩn FDA 510k, CE, EN-868, ISO 9001 và ISO 13485 Xuất xứ nhóm nước: OECD | 4 Cuộn/hộp | Cuộn | 100
57 | VT80 | Túi ép tiệt trùng Tyvek dạng cuộn 250mm x 70m | Túi ép tiệt trùng Tyvek dạng cuộn 250mm x 70m | Túi ép tiệt trùng dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma. Kích thước: 250mm x 70m Chỉ thị tiếp xúc Type 1 tích hợp viền túi chuyển từ màu Đỏ sang Xanh sau tiệt khuẩn. Giấy gồm 2 mặt: Mặt giấy Tyvek: Trọng lượng 60gsm; Độ dày 155um; Lực chịu rách 2803-3694mN; Mặt film PE/PET: Dày 64+/- 5 um với PE 50+/-5um; Độ bền xé >=90mN Độ bền mối hàn: 3.0-4.0N/15cm Nhiệt hàn 110 +/- 5 độ C Đáp ứng tiêu chuẩn FDA 510k, CE, EN-868, ISO 9001 và ISO 13485 Xuất xứ nhóm nước: OECD | 2 Cuộn/hộp | Cuộn | 100
58 | VT81 | Túi ép tiệt trùng Tyvek dạng cuộn 300mm x 70m | Túi ép tiệt trùng Tyvek dạng cuộn 300mm x 70m | Túi ép tiệt trùng dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma. Kích thước: 300mm x 70m Chỉ thị tiếp xúc Type 1 tích hợp viền túi chuyển từ màu Đỏ sang Xanh sau tiệt khuẩn. Giấy gồm 2 mặt: Mặt giấy Tyvek: Trọng lượng 60gsm; Độ dày 155um; Lực chịu rách 2803-3694mN; Mặt film PE/PET: Dày 64+/- 5 um với PE 50+/-5um; Độ bền xé >=90mN Độ bền mối hàn: 3.0-4.0N/15cm Nhiệt hàn 110 +/- 5 độ C Đáp ứng tiêu chuẩn FDA 510k, CE, EN-868, ISO 9001 và ISO 13485 Xuất xứ nhóm nước: OECD | 2 Cuộn/hộp | Cuộn | 40
59 | VT82 | Túi ép tiệt trùng Tyvek dạng cuộn 350mm x 70m | Túi ép tiệt trùng Tyvek dạng cuộn 350mm x 70m | Túi ép tiệt trùng dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma. Kích thước: 350mm x 70m Chỉ thị tiếp xúc Type 1 tích hợp viền túi chuyển từ màu Đỏ sang Xanh sau tiệt khuẩn. Giấy gồm 2 mặt: Mặt giấy Tyvek: Trọng lượng 60gsm; Độ dày 155um; Lực chịu rách 2803-3694mN; Mặt film PE/PET: Dày 64+/- 5 um với PE 50+/-5um; Độ bền xé >=90mN Độ bền mối hàn: 3.0-4.0N/15cm Nhiệt hàn 110 +/- 5 độ C Đáp ứng tiêu chuẩn FDA 510k, CE, EN-868, ISO 9001 và ISO 13485 Xuất xứ nhóm nước: OECD | 2 Cuộn/hộp | Cuộn | 100
60 | VT83 | Túi ép tiệt trùng Tyvek dạng cuộn 400mm x 70m | Túi ép tiệt trùng Tyvek dạng cuộn 400mm x 70m | Túi ép tiệt trùng dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma. Kích thước túi: 400mm x 70m Chỉ thị tiếp xúc Type 1 tích hợp viền túi chuyển từ màu Đỏ sang Xanh sau tiệt khuẩn. Giấy gồm 2 mặt: Mặt giấy Tyvek: Trọng lượng 60gsm; Độ dày 155um; Lực chịu rách 2803-3694mN; Mặt film PE/PET: Dày 64+/- 5 um với PE 50+/-5um; Độ bền xé >=90mN Độ bền mối hàn: 3.0-4.0N/15cm Nhiệt hàn 110 +/- 5 độ C Đáp ứng tiêu chuẩn FDA 510k, CE, EN-868, ISO 9001 và ISO 13485 Xuất xứ nhóm nước: OECD | 2 Cuộn/hộp | Cuộn | 10
61 | VT84 | Dung dịch khử khuẩn và làm sạch dụng cụ | ALFASEPT Z-2 | Enzyme Protease 0,5 % (w/w). Chất hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty alcohol alkoxylate, C9-11 Ethoxylate... Chất chống ăn mòn: Benzotriazole. Chất chỉnh pH: Acid citric, Triethanolamine. Chất tạo màu, hương liệu… pH trung tính: 7-8 (ở 20°C) ; dễ dàng tương thích với nhiều loại vật liệu, không gây ăn mòn kim loại | Chai 1 lít | Chai | 80
62 | VT85 | Dung dịch khử khuẩn và làm sạch dụng cụ | MEGASEPT E-2 | Enzyme Protease subtilisin 5,0% (w/w) Chất hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty alcohol alkoxylate 8 %(w/w) Chất bảo quản: Methylisothiazolinone 0,035 %(w/w). Chất chống ăn mòn (1,2,3-benzotriazole) Chất tạo màu, hương liệu. pH trung tính: 7-8 (ở 20°C) ; dễ dàng tương thích với nhiều loại vật liệu, không gây ăn mòn kim loại | Chai 1L | Chai | 100
63 | VT86 | Bọt tiền xử lý dụng cụ phẫu thuật | MEGASEPT PREZYME | Hệ đa enzyme: Protease subtilisin, Lipase, Amylase. Chất khóa ion Mg2+, Ca2+: Polyacrylate <1%. Chất hoạt động bề mặt: hỗn hợp ionic, nonionic. Chất chống ăn mòn, hương liệu. Độ pH ở 20°C: 7,5 – 8,5 | can 5 lít | Can | 10
64 | VT87 | Dung dịch đánh gỉ và khử ố màu dụng cụ |  | - Loại bỏ ố màu, gỉ sét trên dụng cụ, căn vô cơ và hữu cơ trên trên dụng cụ - Có khả năng thụ động hóa dụng cụ mới và tái tạo lại lớp thụ động hóa trên bề mặt dụng cụ bằng thép không gỉ Nồng độ sử dụng: 10-20%; nồng độ ngâm thụ động hoá: 2.0% pH của dung dịch 1% trong nước: 2.2 Thành phần: Axit Nitric (≥1–<5%); axit Phosphoric (≥15–<30%), chất hoạt động bề mặt Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016; CE | can 5 lít | Can | 10
65 | VT88 | Dầu bôi trơn dụng cụ phẫu thuật (200ml) |  | Dùng để bôi trơn, bảo dưỡng dụng cụ Tương thích với tiệt khuẩn bằng hơi nước Thành phần: Dầu trắng: ≥ 30; Butane, Propane, isobutan: ≥ 5 %; không chứa phụ gia có khả năng gây dị ứng. - Đóng gói dạng chai xịt 200 mL, có kèm vòi xịt Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 | Chai xịt 200 mL | Can | 30
66 | VT97 | Chỉ thị sinh học cho hấp Plasma/VH2O2 cho kết quả trong 30 phút | Chỉ thị sinh học cho hấp Plasma/VH2O2 cho kết quả trong 30 phút | - Đọc kết quả trong: ≤ 30 phút - Chỉ thị hóa học bên ngoài ống chuyển sang màu xanh lá sau tiệt trùng, màu sau tiệt trùng không đổi trong ≥ 6 tháng - Thành phần: ≥ 106 Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953; Dung dịch nuôi cấy: 0.5-0.7 mL, nắp màu nâu - Thành phần: ống polyprolelene: cao 50.4 mm x 8.5 mm đường kính ngoài, nắp polypropylene: 16.4 mm cao x 10.4 mm đường kính ngoài - Giấy lọc ở nắp: làm bằng sợi polyethylene, đường kính 17.0 mm - Kết quả của chỉ thị sau khi đọc, có thể được lưu tự động trên phần mềm truy xuất dữ liệu phục vụ tra cứu dữ liệu Tiêu chuẩn: ISO 13485; FDA (Hoa Kỳ) | 50 ống/ hộp | ống | 2000
67 | VT121 | Ceftazidime/Clavulanic acid CAC 30/10 mcg | Ceftazidime/Clavulanic acid CAC 30/10 mcg | Khoanh giấyCeftazidime/Clavulanic acid CAC 30/10 mcg dùng để kiểm tra tính nhạy cảm của vi khuẩn theo phương pháp Bauer-Kirby. | Hộp 5x50 khoanh | Hộp | 10
68 | VT122 | Cefotaxime/Clavulanic acid (30/10 mcg) | Cefotaxime/Clavulanic acid (30/10 mcg) | Khoanh giấy efotaxime/Clavulanic acid (30/10 mcg) dùng để kiểm tra tính nhạy cảm của vi khuẩn theo phương pháp Bauer-Kirby. | Hộp 5x50 khoanh | Hộp | 10